采购需求

| 序号 | 货品名称 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 总金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动高压灭菌器（A02040201） | "1．品名、数量及用途 1.1 品名：全自动高压灭菌锅 1.2 数量： 2台 1.3 用途：用于各大实验室，分子生物学等实验室，培养皿，培养基，消耗品等的消毒，灭菌，以及特殊样品的高压消解。 2．工作条件 2.1环境温度10-35℃室温 2.2 湿度最高可达30-85% 2.3 230V(+10%或-10%)，50Hz(+1或-1)电源条件下； 3.主要技术指标 3.1 腔体容量：有效腔体容积: 69 L 内部容积: 79 L *3.2 电导法全自动低水位传感器，水位低于传感器时自动报警停机，无需从外部人工观察 *3.3分离式温度传感器：位于腔体中部，与加热圈分离，实时探测腔体中部实际温度 *3.4开盖方式: 脚踏开关，上掀盖，单手单脚，可手提灭菌篮直接操作 3.5开盖防护系统，防止开盖时蒸汽释放喷溅伤人 *3.6 标配带有2级可调风扇制冷（容器冷却风扇），135度降温到60度可缩短大约37分钟 *3.7全自动温压感应细微排气系统：确保锅内饱和蒸汽温度压力不变，灭菌环境有保障 3.8 灭菌：105℃-135℃(0.019 - 0.212MPa) 3.9 加热：45-104℃ 3.10保温：45－ 95℃ 3.11 最大操作压力：0.25MPa 3.12 温度显示方法：数字式 3.13 压力显示：压力表，独立于电子系统的压力表，客观显示实际腔体内部压力 3.14 加热功率：3.0 kW 3.15 安全装置：液位传感器, 漏电保护,盖子互锁,过热保护,在超压保护, 温度传感器监测, 安全阀 3.16 时间显示范围：灭菌、加热1-99 小时, 1-999 分钟 (可设置: 0:01 to 9:59/10 到 99)保温：可设置 1-99小时/默认设置4小时 3.17温度数据，压力数据输出，监控系统。外部数据采集器连接后，温度可被记录。温度传感器和记录仪独立于灭菌器。腔内温度有可追溯性。 3.18 明亮指示灯设置在操作面板的上部。根据压力状态（正常压力/实际工作压力）.指示灯光颜色变化 3.19 多种灭菌模式：温度设定多样化，温度设定范围可以从45℃到135℃分级设定或者设定一个温度. 包括培养基保温模式，液体灭菌模式，正常灭菌，灭菌保温，加热保温等 3.20主体尺寸：470W x 528 Dx 1003H（mm） 3.21自重：72kg *3.22带中华人民共和国特种设备制造许可证（压力容器） *3.23 可选配特有的生物安全灭菌盒 4．基本配置： 主机一台，附件：2个不锈钢篮子(直径345 x 181 mm)，1个腔体底板，4个脚轮制动器，1本操作说明书，1个文件夹（为存放操作手册），1个螺钉（为装订文件夹用），1张保修卡，1张客户卡，1张检查单 5技术服务 5.1安装、调试及培训： 5.2验收及验收标准： 5.3维修及技术服务 1年质保，在中国有技术维修中心。当地代理商以及中国区技术维修中心负责售后工作。" | 台 | 2 | 392400 |
| 2 | 过氧化氢消毒器（A02040202） | "1.工作条件：环境温度：≥5°C，相对湿度：≤95%，气压：70-106 kPa 2.工作电压： 220V 50Hz 3.输入功率：≤1000W 4.适用范围：≤150 m3 5.*工作方式: 采用闪蒸技术，迅速汽化过氧化氢溶液，具有≥3个喷嘴，多角度立体喷射，消毒剂能够从机身向周围360°无死角喷出后，快速均匀扩散并完成消毒。 6.*消毒效果: 实验空间白色葡萄球菌杀灭率≥99.9%，150 m3自然菌消亡率＞90%（提供相关权威机构检测报告） 7.*消毒效果: 对H1N1病毒杀灭率＞99.9%，对冠状病毒HCoV-229E清除率＞99.9%（提供相关权威机构检测报告） 8.*物表模拟消毒试验（实验舱150 m3）：金黄色葡萄球菌杀灭对数值均＞3，大肠杆菌杀灭对数值均＞3（提供相关权威机构检测报告） 9.*物表模拟消毒试验（实验舱150 m3）：枯草杆菌黑色变种芽孢杀灭对数值均＞3，嗜热脂肪肝菌芽孢杀灭对数值均＞3（提供相关权威机构检测报告） 10.设备适用H2O2溶液浓度： 6～7%浓度下，设备对空气消毒和物表消毒的消毒效果报告。（提供相关权威机构检测报告） 11.溶液存储量：≥3L 12.单次工作消毒剂用量3～13mL/m3 13.*设备可自动计算消毒液用量，只需输入消毒体积和单位体积用量，设备即可启动消毒 14.*设备雾化颗粒≤1um，且有三种大小不同的消毒剂颗粒，可满足空间内不同远近高低的所有位置的全方位彻底消毒（提供权威机构检测报告） 15.*过氧化氢雾化装置平均无故障时间（MTBF）≥30000h（提供权威机构检测报告） 16.具备过氧化氢解析功能，残留物少，过氧化氢最终分解产物为水蒸气与氧气，没有毒副产品 17.声光报警提示：消毒剂余量提醒，工作状态异常提醒 18.*工作记录查询、灭菌报告查询，可存储≥10000条相关数据 19.操作方式：液晶显示屏触摸操作、平板电脑操作、手机APP操作；配置平板，在室外进行无线遥控； 20.显示屏：采用≥7寸全触摸式液晶显示屏，可查看历史消毒数据和相关技术参数； 产品外观：手持式设计，设备轻便易转移，外壳采用耐腐蚀材质，方便清洁灭菌。" | 台 | 1 |  |
| 3 | 便携式离子计 （A02069900） | "1.级别:0.01级 2.pH/pX:(-2.00~20.00) pH/pX 3.电子单元示值误差:±0.002pH/pX mV :(-2000.0~2000.0)mV 4.离子浓度:(1.000e-9~9.999e+9), 单位可选mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L, ppm, ppb 5.温度:(-5.0~110.0)℃ /(23.0~230.0)°F 6.配套测量范围:(0.00~14.00) pH/pX  7.4.3英寸彩色液晶触摸屏 8.智能判别终点, 支持连续读数, 平衡读数, 定时读数 9.支持自动/手动温度补偿 10.支持(1-5)点pH电极标定 11.自动识别GB, DIN, NIST等3组标准缓冲溶液, 支持自定义pH缓冲溶液和标液组 12.内置Na+, K+, NH4+, Cl-, F-等多种离子模式, 允许用户自建μg/L, mg/L, g/L, mol/L, mmol/L, ppm, ppb 多种离子浓度单位快速切换 13.测量模式:直读浓度法测量, 标准添加法测量, 样品添加法测量, GRAN法测量 14.支持数据存储(各1000套), 查阅, 删除, 传输和打印 15.支持连接软件、LIMS系统、打印机" | 台 | 1 |  |
| 4 | 恒温槽 （A02062002） | "● PID智能控制系统，可自动整定最佳参数，也可人工调整参数。 ● PT100温度传感器U型三线制接线测量更准确 ● 标配大屏液晶显示，显示分辨率高达0.01℃。 ● 具有超温保护、超温鸣叫报警系统。 ● 具有定时功能，可设定设备工作总时长。 ● 隐藏式冷却盘管设计，采用铜管镀镍，有效防腐。 ● 数字锁定控制系统，保证实验过程中数据准确无误。 ● 配有静音循环泵，内置铜芯转子电机，有效保障温度均匀性输入功率（kw）：2.5 电流电压：220V 50Hz 温度分辨率（℃）：0.01 温度范围（℃）：RT+10~100 温度波动（℃）：±0.05 槽容积（L）：40 循环方式：内外循环 循环泵流量（L/M）：13 循环泵扬程（M）： 3 槽开口（MM）：400*380 槽深度（MM）：200 外形尺寸（MM）：550*630*520" | 台 | 1 |  |
| 5 | 温度监控仪 (A02069900) | "1、基于物联网技术设计，设备外置12DB信号增益天线，确保任何场所信号传输质量； 2、网络自动重连技术，并自带数据存储功能（内存≥100万条记录），可自行存储接收的实时数据。网络断线后可以提供网络中断提醒功能，并在网络恢复时自动上传存储的数据。 *3、温度监控仪采用瑞士原装0.8mm*3mm特氟龙材质传感器连接线，温度采集范围-200～ +100℃，测量精度± 0.5℃； 4、设备采用高亮度OLED彩色显示屏，实时显示温湿度数据、信号强度、信号值、报警状态、设备编号、温度上下限数据； 5、设备内置备用电池，断电续航≥12小时，具有物理开关，设备不用关机不会持续消耗电池电量； 6、云平台远程管理、接收温湿度数据、解析数据、数据入库、历史数据查询、报表打印并推送手机短信/微信报警； 7、可通过云平台查询多种历史数据记录，用户可自由选择时间段和各点位，导出为EXCEL表格或者PDF文件进行存储； 8、冷链监控仪数据上传频率1次/分钟，云平台存储频率1-10次/10分钟，客户导出数据间隔可任意选择； 9、系统报警种类齐全，包括超温报警、传感器报警、通讯中断报警、断电报警；报警方式多样，包括微信报警（报警内容推送到指定管理人员手机微信上）、短信报警（报警内容发送到指定用户手机）、现场声光报警、网页报警等，且不限制报警接收人数量，不同设备可分开专人管理； 10、系统支持现场蓝牙打印温度数据（选配蓝牙打印机）； 11、系统软件具有软件著作权证书； 12、带有控制现场声光报警的物理开关； 13、带有查看云平台设置上下线参数的物理开关； 14、带有控制设备上数的物理开关，并且设备开关不影响电池充电； 15、设备现场电源连接有问题或者停电时，设备显示屏可提示客户“请检查电源”； 16、设备后背带有隐藏运行指示灯，可看出设备联网正常与否。" | 台套 | 10 |  |