采购需求

| 序号 | 货品名称 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 预算总额 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸道症候群29重病原核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1.包装规格：大于等于50人份/盒。 2.检测原理与检测病原：荧光PCR法技术原理，在8管中同时检测“新型冠状病毒（ORF1ab/N基因）、甲型流感病毒、乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒（A型/B型）、腺病毒、人偏肺病毒、副流感病毒、普通冠状病毒、博卡病毒、鼻病毒、肠道病毒、甲型流感病毒H1N1（HA）型、甲型流感病毒H3N2（HA）型、乙型流感病毒Victoria系、乙型流感病毒Yamagata系、肺炎支原体、A组链球菌、百日咳杆菌、肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、军团菌、肺炎克雷伯菌、曲霉菌、隐球菌、鹦鹉热衣原体、肺炎衣原体、肺孢子菌病原”。 3.最低检出限≤500copies/mL。 4.特异性：与其他病原无交叉。 5.产品精密度：产品精密度≤5%。 6.上样体积小于等于5μL/管。 7.反应的总体积小于等于25μL。 8.检测时间≤70分钟。 9.有效期大于等于12个月，产品可反复冻融至少6次。 10.适配仪器至少包括ABI Prism 7500、ABIQ7、宏石SLAN-96S、宏石SLAN-96P、天隆Gentier 96R等全自动荧光PCR检测仪。 11.试剂模式：采用预混模式，无需配置体系，分装后加入核酸，即可完成多种病原体的定性检测。 12.阴性对照、阳性对照不需要参加提取。 | 盒 | 2 | 67990 |
| 2 | 一次性使用病原体采集试剂盒 | 1.适用于样本的收集、运输和储存； 2.采集后的样本保存液可用于核酸检测、病毒细菌的分离培养以及测序； 3.采集后的样本保存液可进行脑膜炎奈瑟氏菌、百日咳鲍特菌、A 族链球菌、肺炎链球菌、肺炎克雷伯菌、流感嗜血杆菌、大肠埃希氏菌、沙门氏菌等细菌分离培养，同时可进行流感病毒、肠道病毒、风疹病毒、麻疹病毒、腮腺炎病毒等病毒的分离培养； 4.非灭活型采样管，不添加抗生素，在保持细菌病毒等微生物活性，采样液中微生物在室温、4℃ 7 天内仍保持其生长活性，不影响其分离培养效果； 5.保存液含无机盐、生物缓冲体系、病原微生物活性稳定剂和分散珠等组分，病原体释放率更充分，检出率更高； 6.保存液的pH 值：在20℃～25℃时，保存液的pH 值应为7.2~7.4； 7.保存液规格大于等于5ml/支，1 个拭子/人份，口咽拭子； 8.储存条件:5~25℃保存，保质期大于等于一年； 9.包装规格：大于等于25T/盒。 | 盒 | 6 |  |
| 3 | RNA HS Assay Kit | 1.适用于total RNA、rRNA、mRNA样品RNA浓度测定； 2.包装规格大于等于500次； 3.检测范围:200pg/μL-200ng/μL； 4.样品体积:1-20uL。 5.使用与RNA特异性结合的染料，与RNA结合后发出荧光，通过比对标准曲线进行定量 6.适用机型：Qubit 4.0； 7.这操作时间小于等于5分钟。 | 盒 | 1 |  |
| 4 | UltraClean ds-cDNA Synthesis Module (+gDNA wiper) | 1.用于Illumina/MGI测序平台的RNA测序文库的cDNA合成试剂盒，包含gDNA消化试剂、高效RNA逆转录试剂和ds-cDNA合成试剂； 2.包装规格大于等于24测试/盒； 3.提供的所有试剂都经过严格的质量控制和功能验证，保证文库构建的稳定性和重复性； 4.可消化DNA/RNA混合样本中的DNA，并转化RNA为ds-cDNA，衔接下游DNA建库； 5.需提供承诺函，保证到货有效期大于等于6个月。 | 盒 | 3 |  |
| 5 | 无RNA酶的DNA酶套装 | 1.包装规格：大于等于50次/套； 2.RNase 残留严格阴性，无 DNase 以外核酸酶污染，无蛋白酶污染，避免 RNA 降解； 3.DNase-I 为非特异性内切核酸酶，降解 DNA 产生 5'-磷酸端、3'-羟基端的寡核苷酸片段，适配柱上消化以及液相体系 DNA 消化。 | 套 | 2 |  |
| 6 | 一次性真空采血管（带分离胶） | 1.分离胶促凝一次性真空采血管，黄色帽，PET塑料管材，射线灭菌； 2.具有医疗器械资格证，提供佐证材料。 3.包装规格大于等于100支/盒。 4.产品规格：5mL/支。 | 盒 | 1 |  |
| 7 | 一次性使用静脉采血针（安全蝶翼式） | 1.灭菌独立装，经环氧乙烷灭菌，即拆即用，无毒、无菌、无热原，针尖锋利； 2.具有医疗器械资格证，提供佐证材料。 3.包装规格大于等于100个/盒。 4.规格格式：22G（0.7mm），针长 19-20mm，溶血率＜5%； 5.适用人群：成人使用。 | 盒 | 1 |  |
| 8 | 一次性使用静脉采血针（安全蝶翼式） | 1.灭菌独立装，经环氧乙烷灭菌，即拆即用，无毒、无菌、无热原，针尖锋利； 2.具有医疗器械资格证，提供佐证材料。 3.包装规格大于等于100个/盒。 4.规格格式：24G（0.6mm），针长 13-16mm，针尖减痛钝化处理，溶血率＜3%； 5.适用人群：婴幼儿及儿童使用。 | 盒 | 1 |  |