采购需求
	序号
	货品名称
	规格及技术参数
	单位
	数量
	预算总额
(元)

	1
	多气体检测探头
A02100415
	1、探头可连接AS XM或者AS pad使用；
2、同时检测H₂S、CL₂、ETO、PH₃、温湿度，后期还可增配20多种气体；
3、气体探头具有无线蓝牙功能，可通过蓝牙连接系统主机，进行数据传输；
4、气体探头还可以连接手机，在手机APP上显示并记录数据；
5、H₂S（量程：0.00～50.00ppm；仪器分辨率1ppb或1μg/m³；)
6、CL₂（量程：0.00～20ppm；仪器分辨率：1ppb或1μg/m³；）
7、ETO(量程：0.00～100.0ppm；仪器分辨率：1ppb或1μg/m³)
8、PH₃(量程：0.00～10.0ppm；仪器分辨率1ppb或1μg/m³；)
9、可现场做多种格式的注释：文本、声音、事件、图画等；注释自动附在检测数据文件中；
10、可设置多种报警：低值警告、低值报警、高值警告、高值报警
11、自带用户校准功能，用户可方便的进行标定，标定值可设定
12、温湿度传感器除了温度和相对湿度外，还能给出湿球温度、露点温度、比湿度、绝对湿度等衍生参数
13、探头的重量小于1kg，便于现场操作。
	台
	1
	79900

	2
	浮游菌采样器
A02109900
	1、采样流量：100L/min
2、采样流速：0.38m/s与洁净室内风速基本相同(等速采样)
3、采样体积：6档预设，1~9999L可调
4、重量：小于3KG
5、显示：5寸触控彩屏
	台
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	3
	发烟笔
	1、烟雾和燃芯无毒,无航运限制
2、芯可提供长达3 小时的连续烟雾或360 次30 秒测试
3、稳定和持续的烟流,可轻易的将燃烧的燃芯熄灭，下次测试仍可正常使用
4、气体平衡，空气平衡配比
5、没有很强的烟蒸气=极低的热干扰
6、揭示了最小的泄漏或空气流
7、检查 通风系统是否完好
8、测试烟雾警报器
9、试验负或正气压
20只/盒
	盒
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